Mẫu số 02. Biên bản kiểm tra, đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy

| SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI... Mã số hồ sơ: ... ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |

BIÊN BẢN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT VÀ VỊ

TRÍ CƠ SỞ KIỂM ĐỊNH KHÍ THẢI XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY

Loại hình kiểm tra, đánh giá: □ Cấp mới □ Cấp lại

Ngày kiểm tra: …………………………………………………………………………..

Địa điểm kiểm tra: ………………………………………………………………………

Nội dung kiểm tra:

I. Mặt bằng đơn vị

| Mục | Tiêu chí phân loại | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Khoảng cách giữa cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy với cơ sở giáo dục phổ thông, bệnh viện(2) | ≥ 50 m |  |  |
| 2. | Có khu vực chờ và trả kết quả kiểm định | Có |  |  |
| 3. | Thiết bị thông gió cưỡng bức | Có |  |  |
| 4. | Khu vực kiểm định phải được đánh dấu bằng đường viền màu vàng trên sàn với chiều rộng đường viền là 10 cm | Có |  |  |
| 5. | Camera giám sát khu vực kiểm định khí thải | Có |  |  |
| 6. | Thiết bị kiểm tra khí thải và các trang thiết bị công nghệ thông tin phải được bố trí, lắp đặt cố định trên xe ô tô chuyên dùng | Phù hợp |  |  |
| 7. | Xe được sơn màu xanh nước biển, có dòng chữ biểu trưng “Xe chuyên dùng kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy” màu trắng trên nền màu xanh nước biển ở hai bên thành xe | Có |  |  |
| 8. | Đảm bảo duy trì nguồn điện để công tác kiểm định không bị gián đoạn | Đảm bảo |  |  |

II. Yêu cầu hệ thống quản lý thông tin kiểm định khí thải

1. Phần mềm Quản lý kiểm định khí thải

| Mục | Hạng mục kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Các trường thông tin của phần mềm Quản lý kiểm định khí thải |  |  |  |  |
| 1. | Thông tin về cơ sở kiểm định | Mã số đơn vị, địa chỉ, tổ chức thành lập, người đại diện, số điện thoại, email |  |  |
| 2. | Thông tin về nhân sự của cơ sở kiểm định khí thải | Có và đúng với thực tế |  |  |
| 3. | Thông tin về thiết bị kiểm tra | Kiểu loại, số hiệu, năm sản xuất, ngày đưa vào sử dụng |  |  |
|  |  | Thông tin về bảo dưỡng, sửa chữa, hiệu chuẩn, kiểm định của thiết bị |  |  |
| 4. | Dữ liệu kết quả kiểm định khí thải của phương tiện | Thời điểm kiểm định, thiết bị kiểm tra thực hiện kiểm định, biển số đăng ký, nhãn hiệu, số loại, của phương tiện |  |  |
|  |  | Hàm lượng các chất độc hại trong khí thải, kết quả đánh giá kiểm tra khí thải |  |  |
| Các tính năng của Phần mềm Quản lý kiểm định khí thải |  |  |  |  |
| 5. | Kết nối trực tiếp với thiết bị kiểm tra hoặc thông qua phần mềm điều khiển thiết bị để lấy thông tin về nồng độ, thành phần khí thải | Thực hiện được |  |  |
| 6. | Kết nối trao đổi thông tin với cơ sở dữ liệu kiểm định của Cục Đăng kiểm Việt Nam | Thực hiện được |  |  |
| 7. | Tạo lập báo cáo, thống kê liên quan đến hoạt động kiểm định khí thải | Thực hiện được |  |  |

2. Camera giám sát

| Mục | Hạng mục kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Camera giám sát | Camera IP sử dụng riêng cho việc giám sát kiểm định khí thải |  |  |
|  |  | Đảm bảo quan sát, lưu trữ được clip, hình ảnh vị trí kiểm tra cho khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày |  |  |
| 2. | Tín hiệu hình ảnh camera giám sát | Kết nối tới Sở Giao thông vận tải địa phương, Cục Đăng kiểm Việt Nam để theo dõi, giám sát |  |  |

III. Các thông tin niêm yết

| Mục | Hạng mục kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biển hiệu | Theo mẫu ban hành kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới |  |  |
| 2. | Các thông tin cần công khai | Theo quy định của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức, hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới |  |  |

IV. Thiết bị phân tích khí thải

1. Thông tin về thiết bị

a. Nhãn hiệu/Model: ................................................./.......................................................

b. Mã nhận dạng/Số Serial/Phiên bản phần mềm: ................../…................./..................

c. Thiết bị kiểm tra số: ......................................................................................................

d. Năm sản xuất/ Năm sử dụng/Nước sản xuất: ....................../..................../.................

đ. Số GCN/thời hạn tem: ...................................................../……………………………

e. Tiêu chuẩn đáp ứng(1): □ ISO □ OIML □ IEC □ TCVN

2. Yêu cầu kỹ thuật(2)

| Mục | Hạng mục kiểm tra |  | Yêu cầu |  | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Đo các thành phần khí thải của động cơ cháy cưỡng bức: CO, CO2, HC, O2 |  | Đo và hiển thị được |  |  |  |
| 2. | Hệ số Lamda (λ) |  | Hiển thị được |  |  |  |
| 3. | Ghi nhận tốc độ và nhiệt độ dầu động cơ trong quá trình kiểm tra |  | Thực hiện và hiển thị được |  |  |  |
| 4. | Kích thước đầu lấy mẫu |  | Phù hợp theo yêu cầu đo theo khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị |  |  |  |
| 5. | Chiều dài đầu lấy mẫu nằm trong ống xả |  | ≥ 300 mm |  |  |  |
| 6. | Thông số dải đo, độ chính xác của thiết bị phân tích khí xả(1) | Chỉ số/ hệ số | Dải đo | Độ chính xác |  |  |
|  |  | CO (% vol) | 0 - 5 | ± 0,03 hoặc ±5% tương đối (lấy giá trị lớn hơn) |  |  |
|  |  | CO2 (%vol) | 0 - 16 | ± 0,5 hoặc ±5% tương đối (lấy giá trị lớn hơn) |  |  |
|  |  | HC (ppm) | 0 - 10.000 | ± 10 hoặc ±5% tương đối (lấy giá trị lớn hơn) |  |  |
|  |  | O2 (% vol) | 0 - 21 | ± 0, 1 hoặc ±5% tương đối (lấy giá trị lớn hơn) |  |  |
|  |  | Lamda (λ) | 0,8 - 1,2 | Không quy định |  |  |
|  |  | Tốc độ động cơ (v/p) | 400 - 7.500 | Không quy định |  |  |
|  |  | Nhiệt độ dầu động cơ (0C) | 0 - 150 | Không quy định |  |  |
| 7. | Khả năng hiển thị và lưu trữ kết quả đo bằng giá trị nồng độ các thành phần khí thải, hệ số lamda, giá trị tốc độ và nhiệt độ dầu động cơ ở chế độ tốc độ không tải và chế độ tốc độ không tải có tăng tốc |  | Thực hiện được |  |  |  |

3. Kiểm tra tình trạng hoạt động

| Mục | Hạng mục kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá (3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Màn hình hiển thị | Hiển thị rõ và đầy đủ các thông tin |  |  |
| 2. | Đầu lấy mẫu | Nguyên vẹn, không móp méo, rò rỉ, không bị tắc |  |  |
| 3. | Hệ thống tách nước chống xâm nhập vào buồng kiểm tra | Có trang bị |  |  |
| 4. | Cơ cấu kẹp chặt vào ống xả kèm theo đầu lấy mẫu | Có trang bị |  |  |
| 5. | Cảm biến tốc độ quay của trục khuỷu động cơ | Lấy được tín hiệu và biến thiên theo tốc độ quay thực tế của trục khuỷu động cơ |  |  |
| 6. | Cảm biến nhiệt độ dầu động cơ | Nhận được tín hiệu khi tiếp xúc với nguồn nhiệt |  |  |
| 7. | Máy tính | Hoạt động bình thường và kết nối được với mạng nội bộ và truyền được số liệu |  |  |
| 8. | Hiển thị giá trị các chỉ số HC, CO, hệ số (λ) trên màn hình ở trạng thái sẵn sàng làm việc | Không hiển thị giá trị hoặc hiển thị giá trị trong sai số cho phép của nhà sản xuất |  |  |

4. Yêu cầu về phần mềm điều khiển thiết bị

| Mục | Hạng mục kiểm tra |  | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kết nối được với thiết bị kiểm tra |  | Thực hiện được |  |  |
| 2. | Hiển thị và ghi nhận được các thành phần khí thải theo phương pháp đo |  | Hiển thị được |  |  |
| 3. | Lưu trữ kết quả kiểm định trong cơ sở dữ liệu |  | Thực hiện được |  |  |
| 4. | Kết nối được với máy tính và in ra được kết quả kiểm định sau khi hoàn thành quá trình kiểm định |  | Thực hiện được |  |  |
| 5. | Kết nối, trao đổi thông tin với phần mềm Quản lý kiểm định khí thải | Kết quả, thời gian kiểm định của phương tiện | Thực hiện được |  |  |
|  |  | Đảm bảo chính xác | Đảm bảo |  |  |
| 6. | Dữ liệu kiểm định phải được lưu trữ trong thời gian |  | Ít nhất 36 tháng kể từ ngày phương tiện được kiểm định |  |  |

5. Tài liệu của thiết bị

| Mục | Loại tài liệu | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chứng từ sở hữu (2): | Có |  |  |
| 2. | C/O (2): | Có |  |  |
| 3. | C/Q (2): | Có |  |  |
| 4. | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: | Có |  |  |
| 5. | Sổ quản lý thiết bị: | Có |  |  |
| 6. | Tài liệu chứng minh phù hợp với ISO, OIML, IEC, TCVN (2): | Có |  |  |

V. Thiết bị đo độ khói

1. Thông tin về thiết bị

a. Nhãn hiệu/Model: .............................................../........................................................

b. Mã nhận dạng/Số Serial/Phiên bản phần mềm: ................../…................/...................

c. Thiết bị kiểm tra số:…………………………………………………………………

d. Năm sản xuất/ Năm sử dụng/Nước sản xuất: ..................../..................../.....................

đ. Tiêu chuẩn đáp ứng(1): □ ISO □ OIML □ IEC □ TCVN

2. Yêu cầu kỹ thuật(2)

| Mục | Hạng mục kiểm tra | Yêu cầu |  |  | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tính năng | Đo được độ khói (%HSU) hoặc hệ số hấp thụ ánh sáng (m-1) |  |  |  |  |
|  |  | Ghi nhận được tốc độ nhỏ nhất, lớn nhất của động cơ, thời gian gia tốc và nhiệt độ dầu động cơ ở mỗi chu trình đo |  |  |  |  |
|  |  | Đo được các thông số ở chế độ gia tốc tự do |  |  |  |  |
| 2. | Cơ cấu kẹp chặt vào ống xả kèm theo đầu lấy mẫu | Có trang bị |  |  |  |  |
| 3. | Kích thước đầu lấy mẫu | Phù hợp theo yêu cầu đo theo khuyến cáo của nhà sản xuất thiết bị |  |  |  |  |
| 4. | Chiều dài đầu lấy mẫu nằm trong ống xả | ≥ 50 mm |  |  |  |  |
| 5. | Thông số dải đo, độ chính xác của thiết bị phân tích khí xả(1) | Chỉ số/ hệ số | Dải đo | Độ chính xác |  |  |
|  |  | Độ khói (%HSU) | 0 ÷ 99 | ± 2,0 |  |  |
|  |  | Hệ số hấp thụ ánh sáng (m-1) | 0 ÷ 9,99 | ± 0,3 |  |  |
|  |  | Tốc độ động cơ (v/p) | 400 ÷ 7500 | Không quy định |  |  |
|  |  | Nhiệt độ dầu động cơ (oC) | 0 ÷150 | Không quy định |  |  |
| 6. | Xử lý, hiển thị và lưu trữ kết quả | Có khả năng hiển thị và lưu trữ kết quả đo bằng số | Giá trị độ khói hoặc hệ số hấp thụ ánh sáng |  |  |  |
|  |  |  | Tốc độ nhỏ nhất, lớn nhất của động cơ |  |  |  |
|  |  |  | Thời gian tăng tốc và nhiệt độ dầu động cơ ở mỗi chu trình đo |  |  |  |
|  |  | Ghi nhận kết quả đo | Độ khói hoặc hệ số hấp thụ ánh sáng trung bình |  |  |  |
|  |  |  | Chiều rộng dải đo của 03 chu trình đo sau cùng |  |  |  |

3. Kiểm tra tình trạng hoạt động

| Mục | Hạng mục kiểm tra | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Đầu lấy mẫu | Nguyên vẹn, không móp méo, không thủng lỗ, không bị tắc; |  |  |
| 2. | Cảm biến tốc độ quay của trục khuỷu động cơ | Lấy được tín hiệu và biến thiên theo tốc độ quay thực tế của trục khuỷu động cơ |  |  |
| 3. | Cảm biến nhiệt độ dầu động cơ | Nhận được tín hiệu khi tiếp xúc với nguồn nhiệt |  |  |
| 4. | Chống nhiễu (tiếp đất) cho hệ thống tín hiệu thiết bị kiểm tra | Có trang bị |  |  |
| 5. | Màn hình hiển thị | Hiển thị rõ và đầy đủ các thông tin kiểm tra |  |  |
| 6. | Khả năng kết nối | Kết nối được với phần mềm điều khiển thiết bị |  |  |
| 7. | Máy tính | Hoạt động bình thường và kết nối được với mạng nội bộ và truyền được số liệu |  |  |
| 8. | Giá trị độ khói hoặc hệ số hấp thụ ánh sáng hiển thị ở trạng thái sẵn sàng làm việc | Không hiển thị giá trị hoặc hiển thị giá trị trong sai số cho phép của nhà sản xuất |  |  |

4. Kiểm tra độ chính xác: (Đơn vị □ m-1 □% HSU)

| Hạng mục kiểm tra | Yêu cầu |  | Kết quả kiểm tra |  | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Độ chính xác | Thông số chuẩn | Sai số cho phép | Giá trị | Sai lệch |  |
|  |  | Theo công bố của nhà sản xuất và không được vượt quá ± 0,3 (m-1) hoặc ± 2 (%HSU) |  |  |  |

5. Yêu cầu về phần mềm điều khiển thiết bị

| Mục | Hạng mục kiểm tra |  | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kết nối được với thiết bị kiểm tra |  | Thực hiện được |  |  |
| 2. | Hiển thị và ghi nhận được các thành phần khí thải theo phương pháp đo |  | Hiển thị được |  |  |
| 3. | Lưu trữ kết quả kiểm định trong cơ sở dữ liệu |  | Thực hiện được |  |  |
| 4. | Kết nối được với máy tính và in ra được kết quả kiểm định sau khi hoàn thành quá trình kiểm định |  | Thực hiện được |  |  |
| 5. | Kết nối, trao đổi thông tin với phần mềm Quản lý kiểm định khí thải | Kết quả, thời gian kiểm định của phương tiện | Thực hiện được |  |  |
|  |  | Đảm bảo chính xác | Đảm bảo |  |  |
| 6. | Dữ liệu kiểm định phải được lưu trữ trong thời gian |  | Ít nhất 36 tháng kể từ ngày phương tiện được kiểm định |  |  |

6. Tài liệu của thiết bị

| Mục | Loại tài liệu | Yêu cầu | Kết quả kiểm tra | Đánh giá(3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chứng từ sở hữu (2): | Có |  |  |
| 2. | C/O (2): | Có |  |  |
| 3. | C/Q (2): | Có |  |  |
| 4. | Tài liệu hướng dẫn sử dụng: | Có |  |  |
| 5. | Sổ quản lý thiết bị: | Có |  |  |
| 6. | Tài liệu chứng minh phù hợp với ISO, OIML, IEC, TCVN (2): | Có |  |  |

VI. Ghi nhận khác (nếu có)

...........................................................................................................................................

VII. Diễn giải nội dung không đạt

...........................................................................................................................................

VIII. Kết luận chung(4): □ Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu

Biên bản đã được thông qua và lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại cơ sở đăng kiểm, 01 bản gửi về Cơ quan kiểm tra, đánh giá.

| Cơ sở đăng kiểm/Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm(5) (Ký, ghi rõ họ tên) | Đại diện Sở Giao thông vận tải(6) (Ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |

Hướng dẫn ghi:

(1) Đối chiếu với tài liệu của nhà sản xuất thiết bị;

(2) Chỉ áp dụng đối với kiểm tra, đánh giá lần đầu;

(3) Nếu kết quả kiểm tra đạt yêu cầu ghi “Đ”, không đạt ghi “KĐ”; không áp dụng ghi “/”;

(4) Tích dấu “√” vào ô vuông tương ứng;

(5) Tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm đối với kiểm tra, đánh giá lần đầu;

(6) Trường hợp có nhiều người kiểm tra thì những ai tham gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá sẽ cùng ký. Từng thành viên kiểm tra, đánh giá chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra, đánh giá về nội dung được phân công thực hiện.